## Sheet1
附件一：超乳玻切一体机相关手术器械产品明细及参数要求
序号 | 名称 | 规格 | 参数要求 | 年预估数量 | 限价单价（元） | 限价总价（元） | 备注
1 | 视网膜镊 | 25g直膜镊，微平台 | 25G眼底鳄鱼镊，工作长度32mm（±1mm），光滑无裂纹，无毛刺等，适用于眼底手术、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离，非无菌提供，可高温消杀。 | 2 | 960 | 1920 | 适配博士伦眼科治疗系统，BL14334；所有器械可重复使用，注册证上无“一次性使用”等规定
2 | 视网膜镊 | 25g直膜镊，无损伤 | 25G眼底非对称性视网膜镊，工作长度32mm（±1mm），光滑无裂纹，无毛刺等，适用于眼底手术、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离，非无菌提供，可高温消杀。 | 2 | 1250 | 2500
3 | 视网膜镊 | 25g直膜镊，黄斑膜镊 | 25G眼底内界膜镊，工作长度32mm（±1mm），光滑无裂纹，无毛刺等，适用于眼底手术、黄斑裂孔，非无菌提供，可高温消杀。 | 2 | 1000 | 2000
4 | 眼内剪 | 25g水平弯剪 | 25G眼底水平弯剪，工作长度32mm（±1mm），光滑无裂纹，无毛刺等，适用于眼底手术、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离，非无菌提供，可高温消杀。 | 2 | 1900 | 3800
5 | 眼内剪 | 25g垂直剪，1.8mm长尖头 | 25G眼底垂直剪，工作长度31mm（±1mm），光滑无裂纹，无毛刺等，适用于眼底手术、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离，非无菌提供，可高温消杀。 | 2 | 2240 | 4480
6 | 视网膜钩 | 满足25G切口玻璃体手术，视网膜复位 | 25G，总长140mm，工作长度32mm（±1mm），头部折弯角度150°，长度伸缩长度3mm，宽度1mm。光滑无裂纹，无毛刺等，适用于眼底玻切手术起瓣，非无菌提供，可高温消杀，可重复使用次数不低于5次。 | 4 | 475 | 1900
7 | 笛针 | 满足25G切口玻璃体手术，视网膜复位 | 25G内芯，总长135mm（±1mm），工作长度32mm（±1mm），带内芯/不带内芯规格可选，其中带内芯款的内芯伸出针管2mm。 尾部软管长110mm（±1mm），带鲁尔接头，可与设备连接，玻切手术时用来吸出多余的液体，非无菌提供，可高温消杀，可重复使用次数不低于5次。 | 5 | 580 | 2900
8 | 大异物钳 | 三抓，满足玻璃体切割手术，球内异物取出 | 23G眼底异物镊，三爪式夹头，工作长度33mm（±1mm），光滑无裂纹，无毛刺等，适用于眼底外伤手术，非无菌提供，可高温消杀。 | 2 | 800 | 1600
9 | 角膜接触镜 | 观察细微结构用 | 需包括光学系统和镜架结构，通过利用透镜、显微放大原理形成光学放大器,增大操作者视角，便于观察物体细节。 | 10 | 350 | 3500
10 | 内界膜镊 | 满足25G切口玻璃体手术，视网膜复位（前膜薄利） | 25G眼底内界膜镊，总长137mm（±1mm），工作长度29.5mm（±0.5mm），光滑无裂纹，无毛刺等，适用于眼底手术、黄斑裂孔。非无菌提供，可高温消杀，可重复使用次数不低于5次。 | 3 | 800 | 2400
11 | 白内障手术刀（主切口穿刺刀） | 适用于白内障手术主切口制作，可重复消毒使用 | 主切口刀，切口宽度2.2mm/2.8mm规格可选，产品总长141mm（±1mm），光滑无裂纹，无毛刺等，刀头棱形，非无菌提供，可高温灭菌重复使用，可重复使用次数不低于5次。 | 300 | 90 | 27000
12 | 白内障手术刀（侧切口穿刺刀） | 适用于白内障手术侧切口制作，可重复消毒使用 | 侧切口刀，切口宽度1.0mm，产品总长141mm（±1mm），刀头15°三角形，光滑无裂纹，无毛刺等，非无菌提供，可高温灭菌重复使用，可重复使用次数不低于5次。 | 300 | 90 | 27000
13 | 白内障手术刀（隧道刀） | 适用于白内障手术隧道切口制作，可重复消毒使用 | 隧道刀，切口宽度2.3mm，产品总长141mm（±1mm），刀头半月形，光滑无裂纹，无毛刺等，非无菌提供，可高温灭菌重复使用，可重复使用次数不低于5次。 | 100 | 95 | 9500
14 | 眼科手术器械手柄 | 眼底玻切手术用 | 波形爪片，φ11，绿色，眼底手术器械手柄，辅助头部使用，适用于眼底玻切手术，非无菌提供，可高温消杀。 | 2 | 4000 | 8000
总计 | [5 empty] | 98500