附件一：乙肝五项分析仪技术参数

一、乙肝五项定量检测配套仪器1：

1.测定方法：磁微粒化学发光免疫测定

2.检测速度：单模块检测速度≥600测试/小时

3.分析方式：支持随机项目分析

4.进样方式：有专用急诊轨道、常规样本轨道、返回样本轨道，支持自动复测

5.样本容量：最大样本量≥150个

6.加样针：钢针加样，具备液面探测、空吸、防撞、凝块检测功能

7.试剂位：单模块机试剂位≥40个

8.试剂针：钢针加样，具备液面探测、空吸、防撞、凝块检测功能

9.试剂盘制冷：采用试剂盘设计冷藏2℃～8℃，分析模块关机试剂盘可独立制冷

10.试剂更换：支持不停机更换试剂

13.混匀方式：非接触式震荡混匀

14.温育位：单模块温育位≥340个

15.反应杯：一次可添加≥3600个散装反应杯，可连续供给,随时添加

16.固液分离：丢弃反应杯实现固液分离

17.适配乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e 抗原、核心抗体等检测试剂（磁微粒化学发光法，安图生物）

18.提供配套清洗液、反应杯等非挂网耗材

19.满足ISO15189对定量项目的性能验证要求

二、乙肝五项定量检测配套仪器2：

1.检测原理：光激化学发光法

2.分离/洗涤：免消洗/免分离技术

3.检测速度：≥600 测试/小时

4.样本容量：单次最多可加载 200个样本，支持不停机加载

5.具有急诊优先功能

6.具有条码自动读取管理

7.试剂容量：24个试剂位，具有恒温冷藏功能，可随时加载试剂

8.加样系统：制针加样

9.反应杯：支持不停机加载，可同时放置≥1100个

10.携带污染率≤0.1ppm

11.适配乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、e抗体（Anti-HBe）、表面抗体（Anti-HBs）、核心抗体（Anti-HBc）、表面抗原（HBsAg）检测试剂（化学发光法，科美博阳）

12.提供配套非挂网耗材

13.满足ISO15189对定量项目的性能验证要求

整机质保不低于5年

交货期限为合同签订之日起10个工作日内

产品生产日期距设备验收之日不超过一年