附件一：血气、血氧、电解质和代谢物分析仪及全自动化学发光测定仪技术参数

血气、血氧、电解质和代谢物分析仪技术参数：

1、具有SFDA及FDA或CE认证

2、实测参数至少包括：pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil

3、计算参数至少包括：pH(T), pCO2(T), cHCO3 - (P), cBase(B), cBase(B,ox), cBase(Ecf), cBase(Ecf,ox), cHCO3 - (P,st), cH+, cH+(T), ctCO2(P), ctCO2(B), pH(st), pO2(T), pO2(A), pO2(A,T), p50, p50(T), p50(st), pO2(A–a), pO2(A–a,T), pO2(a/A), pO2(a/A,T), pO2(a)/FO2(I), pO2(a,T)/FO2(I), cCa2+(pH=7.40), Anion Gap(K+), Anion Gap, DO2, Hct, pO2(x), pO2(x,T), ctO2(B)，ctO2(a–v-), BO2, ctO2(x)

4、方法学：电流计、电位测定法和电导测定微电极技术，分光光度法

5、样本类型	：全血样本，注射器、毛细管或安瓿瓶，无须适配器

6、样本体积（全参数）≤65μl

7、进样方式：自动进样，无须适配器，吸样时间不高于5秒

8、测试速度（全参数）≤35秒，每小时≥44个样本

9、规格/测试数：具有带血氧和不带血氧测试卡，可根据科室需要自由选择，测试卡规格包括100人份、300人份、600人份和900人份等规格

10、定标：自动执行定标，无须执行定标设置

11、质控要求：具有内置自动质控，支持外部及第三方质控

12、质控分析：可提供质控结果，Levey-Jennings质控图（与以往结果对比进行误差分析），WDC世界范围内同机型质控结果比对等分析

13、屏幕、接口与条形码扫描：彩色触摸液晶显示屏、中文操作界面，内置条码阅读器，可外接键盘、鼠标和条形码扫描器，可出具酸碱平衡图

14、网络连接能力：具备单向 、双向连接外部Lis软件或网络的能力

15、设备使用期内全质保，维修期间提供备用机

16、交货期限为合同签订之日起10个工作日内

17、产品生产日期距设备验收之日不超过一年

全自动化学发光测定仪：

1、检测方法：磁微粒化学发光法（碱性磷酸酶标记）

2、台式机型

3、测试速度≥64测试/小时

4、检测通道≥16通道（或8通道*2个平行仓），至少能同时检测16个相同或不同项目，且检测项目可自由组合

5、具有急诊通道，可随时满足急诊样本检测需求

6、可检测全血、血清、血浆、尿液等样本

7、最快检测时间≤15分钟

8、具有条码自动识别试剂及样品功能

9、加样精密度	：100ul时加样精度CV<1%

10、反应盘温度准确性在设定值的±0.5℃内；温度波动度不超过1.0℃

11、定标方式至少具有六点或两点定标

12、具有打印中文综合报告单，以及编辑、存储、查询功能

13、中文或中英文用户操作界面，操作简单

14、可连接医院HIS、LIS等系统，并可进行中央质控监管

15、可开展检测项目≥50种，其中包含：

（1）心血管标志物:可同时检测高敏/超敏心肌肌钙蛋白(hs-cTn)、肌酸激酶同工酶（CK-MB）、肌红蛋白（MYO）、N末端脑利钠肽前体(NT-ProBNP)和B型利钠肽（BNP）、D-二聚体（D-Dimer）等项目

（2）炎症指标：降钙素原PCT、白介素6 IL-6、全程CRP、血清淀粉样蛋白SAA

（3）营养指标：25-OH-VD、铁蛋白FERR、叶酸FA、维生素B12

（4）肾功能标志物：NGAL、Cys-C等

（5）肿瘤标志物、甲功、性激素、糖代谢、骨代谢、高血压等

16、设备使用期内全质保，维修期间提供备用机

17、交货期限为合同签订之日起10个工作日内

18、产品生产日期距设备验收之日不超过一年